MidiEMS8

# 1) Description
Le MidiEMS8 est un électro-stimulateur musculaire 8 canaux commandé en MIDI.
Il est muni d’une prise DIN5 pour l’entrée Midi et de 8 borniers 2 voies permettant d’y connecter 8 paires d’électrodes.
Chaque bornier de sortie peut générer un train d’impulsions biphasiques de largeur variable et à fréquence de répétition variable. Ces paramètres sont commandés via l’entrée MIDI (voir plus loin).
8 potentiomètres permettent de régler l’amplitude des impulsions pour chaque canal.

# 2) Fonctionnement
Chaque sortie génère un train d’impulsions biphasiques, constituée d’une première impulsion positive de largeur W suivie d’une impulsion négative de largeur W.
L’amplitude est réglée par le potentiomètre du canal correspondant. Les valeurs maximales sont de +100V / -100V environ.
La largeur W dépend des messages MIDI, et est comprise entre 3 et 100 microsecondes.
Les impulsions sont répétées à une fréquence F dépendant des messages MIDI. F est comprise entre 1 et 127 Hertz.

Les impulsions des différents canaux sont générées séquentiellement, c’est à dire que 2 canaux ne génèrent jamais leurs impulsions en même temps. Les canaux sont donc électriquement indépendants.
De plus, les impulsions étant générées par des transformateurs isolés, chaque canal est électriquement isolé.

# 3) Assignation MIDI
Le MidiEMS8 est pré-configuré pour n’écouter que le canal MIDI 9.
Les note_on avec vélocité nulle sont équivalents à des note_off.
Les note_on pour les notes de 1 à 8 activent les canaux de sortie de 1 à 8. La vélocité défini la largeur d’impulsion comme suit :

Exemple : un message « channel 9 – note_on 3 – velocity 90 » active le canal 3 avec une largeur d’impulsion de 35µs.

Les note_off pour les notes de 1 à 8 désactivent les canaux de sortie de 1 à 8. Remarque : un canal s’arrête automatiquement 2 secondes après son dernier note_on.
Exemple : un message « channel 9 – note_on 3 – velocity 0» désactive le canal 3.

Les messages control_change de 1 à 8 règlent la fréquence en Hertz des canaux de 1 à 8.
Exemple : le message « channel 9 – ctl 5 – value 40 » règle la fréquence du canal 5 à 40Hz.

Les messages control_change de 11 à 18 de valeur non-nulle forcent la largeur d’impulsion des canaux de 1 à 8, en remplaçant la vélocité des note_on correspondants.
Exemple : le message « channel 9 – ctl 11 – value 43» force la largeur d’impulsion du canal 1 à 10µs, quelle que soit la vélocité des note_on pour la note 1.
Une valeur nulle réactive la prise en compte de la vélocité pour ce canal.

Le message control_change numéro 20, si de valeur non nulle, permet de diminuer la largeur des impulsions de tous les canaux :
largeur_finale = largeur * (ctl_20 + 1) / 128
Une valeur nulle restaure la valeur d’impulsion normale.
# 4) Code source
Le code source, sous licence GPL3, est hébergé sur Github :
https://github.com/MetaluNetProjects/MidiEMS

Le MidiEMS8 est implémenté sur 2 cartes Fraise 8X2A (voir https://github.com/MetaluNet/Fraise).
Les transformateurs sont bobinés à la main (primaire 50 tours diam 0,3mm / secondaire 500 tours diam 0,2mm), sur base EPCOS E20/10 (voir https://fr.farnell.com/epcos/b66206w1110t001/bobine-transformateur-e-20-10/dp/2673468).